Software - ein Medizinprodukt
Software - ein Medizinprodukt
Dr. Bernd Schütze, Gesellschaft für klinische Dienstleistungen
Dr. Stefan Walther, Universitätsklinikum Düsseldorf
MPG? -> Ja
MPG? -> Nein
MPG? -> Vielleicht…
MPG? -> Ja
MPG? -> Nein
MPG? -> Nein
MPG? -> Nein
MPG? -> Nein

---
Was ist ein „Medizinprodukt“?
Was ist ein „Medizinprodukt“?
Definition:
MP sind einzelne oder verbundene
Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe, Gegenstände,
inkl. Software für
  - die Anwendung am Menschen
  - keine pharmakologisch, immunologische oder metabolische Hauptwirkung
  - und mit medizinischer Zweckbestimmung
Zweckbestimmung:
Angaben in der Kennzeichnung,
Gebrauchsanweisung / Werbung:
  - Erkennen, Verhüten, Überwachen, Behandeln, Lindern von Krankheiten
  - Erkennen, ... , Linderung oder Kompensieren von Verletzungen oder Behinderungen
  - Untersuchung, Ersatz / Veränderung des anatom. Aufbaus oder physiolog. Vorgangs
  - Empfängnisregelung

---
Medizinprodukt – ja oder nein?
Medizinprodukt – ja oder nein?
„Standard“-PC
Verwaltungs-SW
Software
Hardware
Heimtrainer
Arzneimittel
Haushalts-
geräte
Mit Arzneimittel
gefüllte Spritze
EKG-PC
PACS
Leere
Spritze
Ergo-
meter
GPS-Gerät
Telekommu-
nikations-
geräte
Medizin-
Produkt
Heparin-be
schichtete
Kanüle
Blut-
produkte
Tele-
metrie
Heparin
Sterili-
sator
Maschinen
In-vivo-
IVDs
IV
Diagnostika
Brille zur
Sichtkorr.
Op-Hand-
schuhe
Mikrowelle
Kosme-
tika
Pers.
Schutz-
ausrüst.
In-vitro-IVDs
Sonnenbrille
Laborhandschuhe

---
Medizinprodukt – ja oder nein?
Grundprinzip: Hersteller entscheidet
ABER:
Das letzte Wort hat die Aufsichtsbehörde:
  § 32 Aufgaben und Zuständigkeiten der Bundesoberbehörden im Medizinproduktebereich
  - Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist insbesondere zuständig für
    ...
    4. Entscheidungen zur Abgrenzung und Klassifizierung von Medizinprodukten nach § 13 Absatz 2 und 3
Das klingt ja einfach...

---
Einstufung als MPG
Einstufung als MPG
Juristen können unter „Erkennen“ etwas anderes als Nicht-Juristen verstehen
Die Internetpräsens ist Teil des Begutachtungsprozesses und wird zur Eingruppierung herangezogen

---
Beispiel aus der Praxis: Internetauftritt eines KIS
Beispiel aus der Praxis: Internetauftritt eines KIS

---
Beispiel aus der Praxis: Internetauftritt eines KIS
Wie lautet Ihr gerechtes Urteil?
?

---
Beispiel aus der Praxis: Bedienungsanleitung
Beispiel aus der Praxis: Bedienungsanleitung
Im Namen des Volkes:
Es ist ein Medizinprodukt !

---
Eigenherstellung
Eigenherstellung
Eine Frage bereitet mir noch Kopfschmerzen:
Was, wenn ich ein Nicht-Medizin-Produkt anders als vom Hersteller vorgesehen so einsetze, dass daraus ein Medizinprodukt wird...?

---
Anders ausgedrückt...
Anders ausgedrückt...
Enthalten das System oder die Behandlungseinheit
  - Produkte, die keine CE-Kennzeichnung nach Maßgabe dieses Gesetzes tragen,
oder
  - ist die gewählte Kombination von Medizinprodukten nicht mit deren ursprünglicher Zweckbestimmung vereinbar,
muss ein Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt werden.
Denn: Sonderanfertigungen und Eigenherstellung „dürfen nur in den Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, wenn die Grundlegenden Anforderungen nach § 7“ erfüllt sind und „das für sie vorgesehene Konformitätsbewertungsverfahren nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 37 Abs. 1 durchgeführt worden ist“.
(§12, Abs. 1 und 2 MPG)

---
Software als Bestandteil eines MP
Software als Bestandteil eines MP
SW ist Komponente oder integraler Teil des MP, d.h.
- Kein gesondertes CE, da MP CE-gekennzeichnet ist!
- Beisp.: SW eingebaut in
  - Beatmungsgeräten
  - Überwachungsmonitoren
  - Infusionspumpen
  - Blutdruckmessgeräten
  - Blutgasmonitoren etc.
Die Software ist Teil des Medizinproduktes - wie auch sämtliche Hardware-Komponenten!

---
Software als Medizinprodukt
Software als Medizinprodukt
- Hersteller entscheidet, ob Software ein Medizinprodukt ist oder nicht
- Der Hersteller muss dies begründen
- D.h., Software kann
  - Ein Medizinprodukt sein
  - Zubehör eines Medizinproduktes sein
  - Integraler Bestandteil eines MP sein
    (= Konformität wird mit dem MP bewertet)
  - Keines der zuvor genannten

---
Software, die kein Medizinprodukt ist
Software, die kein Medizinprodukt ist
Software fällt nicht unter die Definition eines Medizinproduktes oder des Zubehörs, wenn
  - SW zur Verwaltung von Patientendaten oder Verwaltung von Labordaten eingesetzt wird
  - Trainings- /Schulungssoftware für med. Personal ist
  - SW für Instandhaltungszwecke von med. Geräten genutzt wird
  - SW für die Herstellung von Medizinprodukten eingesetzt wird
    (CM-Systeme, Compiler, Programmierkits, Entwicklertools, etc.)
  - PC-Betriebssysteme, wenn diese nicht eigens für ein bestimmtes MP programmiert wurden
  - Bürosoftware
  - …
MEDDEV 2. 1/1:	Definitions of "medical devices", "accessory" and "manufacturer" (1994)

---
Software als Medizinprodukt
- gilt als aktives Medizinprodukt
- muss so installiert, betrieben und angewendet werden, wie es in den Zertifizierungs-bedingungen angegeben ist, d.h.
  - mit der im Zertifikat angegebenen Hardware
    (PC, Komponenten, Netzisolatoren, etc.)
  - mit dem im Zertifikat angegebenem Betriebssystem
    (WinXP, Vista, Linux, …)
  - mit der im Zertifikat angegebenen Zusatz-SW
    (Firewall, Vierenschutz, etc.)
  - etc.

---
Software: Update / Upgrade
Software: Update / Upgrade
Bei Erweiterungen und/oder Änderungen muss der Hersteller sicherstellen, dass
  - Die Software mit grundlegenden Anforderungen weiterhin konform ist
  - Alle Änderungen dokumentiert sind (EN60601-1-4)
  - Alle Änderungen validiert, geprüft und freigegeben werden
  - Compliance mit Hardware und eventuell anderer eingesetzter Software besteht
  - Die zuständige Benannte Stelle informiert wurde
  - Die Klassifizierung sich nicht verändert hat
  - Die vom Configuration Management verlangte klare und eindeutige Versionierung gegeben ist.
Fehlerbereinigungen (sog. „Patches“) beinhalten i. d. R. keine Erweiterung oder Änderung der Funktionalität

---
Beispiele für die Zuordnung von Software
Beispiele für die Zuordnung von Software
SW für explizit in der Richtlinie genannte Zwecke
  - SW zur Risikoevaluierung von Trisomy 21
  - SW zur Programmierung aktiver Implantate (Schrittmacher usw.)
SW steuert und/oder beeinflusst die Funktion von Medizinprodukten
  - SW zur Berechnung der Bestrahlungsdosis in der Onkologie
SW für PAT zur Diagnose/Therapie von Krankheiten
  - SW zur Alzheimer Syndrom-Bestimmung
  - SW zur ADHD-Diagnose (Attention Defecit Hyperactivity Disorder)
SW zur Bearbeitung/Auswertung von Patienten-Daten, welche ein anderes Medizinproduktgeneriert hat
  - SW zur Auswertung von Holter-EKGs
  - SW zur diagnostischen Bildbearbeitung (PACS)
  - SW zur Bearbeitung / Auswertung / Vergleich von Labordaten (IVD-Daten)
  - SW zur Berechnung der chirurg. Position für Eingriffe (Navigator) oder Bestrahlungen (Strahlentherapie)
  - SW für ein Vergleichs-Monitoring gespeicherter Bilder (Onkologie)

---
Das Thema ist komplex...
Das Thema ist komplex...
Die EU sagt:

---
Diskussion
Diskussion
Das haben sich doch Bürokraten ausgedacht...
Am Mittwoch findet die Gründungssitzung der Projektgruppe “Medizintechnik in der Medizinischen Informatik” statt:
08.09.2010
18:15 – 20:15 Uhr
Gebäude 1, 2.OG, Raum 212